校准结果/说明：

Results of calibration and additional explanation

1.样品外观及功能性检查：无异常

2.示值误差校准：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际值  （MPa） | 显示值（MPa） | | 示值误差  （MPa） | 回程误差  （MPa） |
| 正行程 | 反行程 |
| 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 0.4 | 0.404 | 0.404 | 0.004 | 0.000 |
| 0.8 | 0.804 | 0.808 | 0.008 | 0.004 |
| 1.2 | 1.204 | 1.208 | 0.008 | 0.004 |
| 1.6 | 1.604 | 1.608 | 0.008 | 0.004 |
| 本次校准的扩展不确定度：𝑈=0.3%FS（*k*=2） | | | | |
| 备注：\ | | | | |

校准结果内容结束

**本证书提供的结果仅对本次被校的样品有效。**

The data are valid only for the sample(s)

校准结果/说明：

Results of calibration and additional explanation

1.样品外观及功能性检查：无异常

2.示值误差校准：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际值  （MPa） | 显示值（MPa） | | 示值误差  （MPa） | 回程误差  （MPa） |
| 正行程 | 反行程 |
| 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| 0.4 | 0.404 | 0.404 | 0.004 | 0.000 |
| 0.8 | 0.804 | 0.808 | 0.008 | 0.004 |
| 1.2 | 1.204 | 1.208 | 0.008 | 0.004 |
| 1.6 | 1.604 | 1.608 | 0.008 | 0.004 |
| 本次校准的扩展不确定度：𝑈=0.3%FS（*k*=2） | | | | |
| 备注：\ | | | | |

校准结果内容结束

**本证书提供的结果仅对本次被校的样品有效。**

The data are valid only for the sample(s)